# 上海三信PC950 台式pH/电导率仪

PC950台式pH/电导率仪，三信旗下外销品牌APERA的一款双参数电化学仪器，可测量pH，电导率，TDS和盐度，配置高端LabSen电极和BPB（耐刷铂黑）电导率电极。凭借超高的性价比，常年位居最受欢迎的畅销榜，是美日欧市场的热门信赖之选。

# 产品描述

• TFT 彩色显示屏，多语言智能图文导航（英文，德文，西班牙文和中文），开箱即用。

• 仪器配置 606  型多功能测试台，由智能搅拌器和万向电极架组合而成，安全收纳溶液瓶和附件。智能搅拌器无极调速，可储存转速。

• GLP 数据存储和管理，USB 数据输出

• pH 校准：1~3 点自动校准，有校正指引和自诊断功能。自动识别 pH 标准缓冲溶液，有 3 个系列的标准缓冲溶液可以选择：USA， NIST 和 CH，以及自定义溶液。自动显示电极斜率。

• 标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极，长寿命参比系统，保证参比电极长久的稳定性，并延长电极的使用寿命；采用特殊的凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，即使倒置也不会产生气泡；LabSen®  玻璃膜不仅拥有低阻抗，响应速度快，更采用了瑞士的厚膜化工艺，使玻璃膜强度是传统 pH 电极的 10 倍以上，完全无需担心普通碰撞导致球泡破裂。

• 电导率校准：1~ 4 点自动校准，有校准指引和自诊断功能。自动识别电导率标准溶液，有 2 个系列的标准溶液可以选择：Standard 和 CH，以及自定义溶液。

• 有电导率、TDS 和盐度三种测量模式，可切换显示。

• 标配 2401T-F 高精度玻璃电导电极（K=1.0）, 用于高精度的实验室电导率测量，无铅玻璃外壳，耐腐蚀 ; 特殊的腔体结构增强测量稳定性 ; 铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性 ; 内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。

装箱配套:

| PC950 pH/ 电导率仪 | 1 |
| --- | --- |
| 606 多功能搅拌器（含万向电极臂） | 1 |
| LabSen211 玻璃 pH 复合电极 | 1 |
| MP500 温度电极 | 1 |
| 2401T-F 电导电极（ATC, K=1.0） | 1 |
| pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH，50mL） | 各1瓶 |
| 电导率校准溶液 (84μS/1413μS /12.88mS，50mL） | 各1瓶 |
| PCLink-950 U 盘 | 1 |
| 搅拌器连接线 | 1 |
| USB 通讯电缆 | 1 |
| 9V 适配器 | 1 |
| 小圆瓶 | 6个 |
| L200 搅拌珠 | 6个 |
| 使用说明书 | 1 |

# 技术参数

| pH | 测量范围 | （-2.00 ~ 20.00）pH |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
|  | 基本误差 | ±0.01 pH ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 100）℃（32~212 ℉）（自动或手动） |
|  | 校准点 | 1~3 点 |
| mV | 测量范围 | ±2000mV |
|  | 分辨率 | 1mV |
|  | 基本误差 | ±0.1% FS ±1 个字 |
| 电导率 | 测量范围 | 电导率：0~200 mS/cm，分为 5 段，自动量程。 （0~19.99）μS/cm; （20.0~199.9）μS/cm; （200~1999）μS/cm;（2.00~19.99）mS/cm; （20.0~199.9）mS/cm TDS：(0 ~ 100) g/L； 盐度：(0 ~ 100) ppt |
|  | 分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
|  | 基本误差 | ±1.0% FS ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 50）℃（32-122 ℉）（自动或手动） |
|  | 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
| 温度 | 测量范围 | 0~100℃（32~212 ℉） |
|  | 分辨率 | 0.1℃（0.1 ℉） |
|  | 基本误差 | ±0.5℃（±0.9 ℉）±1 个字 |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 200 组 USB 数据输出 |
|  | 储存内容 | 编号，日期，时间，测量值，测量单位和温度值。 |
|  | 电源 | DC9V/600mA |
|  | 尺寸和重量 | 仪表：(360×165×400 )mm / 1.25kg |