# 上海三信PC9500 台式pH/电导率仪

PC9500台式pH/电导率仪，是三信旗下外销品牌APERA的一款台式高端仪器，运用于实验室测试研究和教学等广泛的场景中。PC9500具备强大的数据管理功能，支持ID输入和GLP打印机（另售），为实验室专业人员度身定制。常年位居最受欢迎的电化学仪器畅销榜，是美日欧市场的热门信赖之选。

# 产品描述

• TFT 彩色显示屏，多语言智能图文导航（英文，德文，西班牙文和中文），开箱即用。

• pH/ 电导率双通道同时测量，实验室测量最高级别精度（±0.002pH，±0.5%FS）

• 仪器配置 606  型多功能测试台，由智能搅拌器和万向电极架组合而成，安全收纳溶液瓶和附件。智能搅拌器无极调速，可储存转速。

• 2000 组高级 GLP 数据存储管理，支持设置校准密码、样品编号、电极编号、操作者编号和公司名称，USB 数据输出至电脑端

• 支持 USB 外接针式打印机，实时打印符合 GLP/GMP 规范的测量数据（打印机需另购）。

• Web PC-Link支持PC/Mac连接仪表，实时采集、分析和管理多参数测量及校准数据，并可导出LIMS兼容的CSV和JSON文件，让实验室数据管理更高效。

• “i”键功能：仪器内置的“说明书”，在仪器内轻松查看各种使用说明。

• 标配瑞士 LabSen®211 可充式玻璃 pH 电极，适合 001 级高精度测量。长寿命参比系统，保证参比电极长久的稳定性，并延长电极的使用寿命；采用特殊的凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，即使倒置也不会产生气泡；LabSen® 玻璃膜不仅拥有低阻抗，响应速度快，更采用了瑞士的厚膜化工艺，使玻璃膜强度是传统 pH 电极的 10 倍以上，完全无需担心普通碰撞导致球泡破裂。

• pH 校准：1~5 点自动校准，有校准导航和自动检查功能，校准后自动显示校准数据。自动识别 pH 标准缓冲溶液，可选择 USA、NIST 和 CH 系列的标准缓冲溶液，以及自定义溶液。

• 标配 2401T-F 高精度玻璃电导电极（K=1.0）, 用于高精度的实验室电导率测量，无铅玻璃外壳，耐腐蚀 ; 特殊的腔体结构增强测量稳定性 ; 铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性 ; 内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。

• 电导率校准：1~ 4 点自动校准，有校准指引和自动检查功能。自动识别电导率标准溶液

• 有电导率、TDS、盐度和电阻率四种测量模式，可切换显示。

• 3 种盐度模式供选择，常规（线性）模式、海水盐度模式、NaCl 盐度模式

装箱配套:

| PC9500 pH/ 电导率仪 | 1 |
| --- | --- |
| 606 多功能搅拌器（含万向电极臂） | 1 |
| LabSen211 玻璃 pH 复合电极 , | 1 |
| MP500 温度电极 | 1 |
| 2401T-F 电导电极（ATC, K=1.0） | 1 |
| pH 标准缓冲溶液 (4.00/7.00/10.01pH/50mL) | 各1瓶 |
| 电导率标准溶液 (84μS/1413μS/12.88mS/50mL) | 各1瓶 |
| 搅拌器连接线 | 1 |
| USB 通讯电缆 | 1 |
| PCLink-9500 U 盘 | 1 |
| 9V 适配器 | 1 |
| 小圆瓶 | 6个 |
| L200 搅拌珠 | 6个 |
| 使用说明书 | 1 |

# 技术参数

| pH | 测量范围 | （-2.000 ~ 20.000）pH |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 0.1/0.01 /0.001pH |
|  | 基本误差 | ±0.002 pH ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 100）℃（自动或手动） |
|  | 校准点 | 1~5 点 |
|  | 缓冲溶液选择 | CH、USA、NIST 和自定义 |
| mV | 测量范围 | ±2000.0mV |
|  | 分辨率 | 0.1mV |
|  | 基本误差 | ±0.03% FS ±1 个字 |
| 电导率 | 测量范围 | 0.00 μS/cm ~ 2000 mS/cm |
|  | 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm |
|  | 基本误差 | ±0.5% FS ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 50）℃（自动或手动） |
|  | 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
|  | 基准温度 | 15 ~ 30℃（可调） |
|  | 温度补偿系数 | 0.00 ~ 10.00%（可调） |
|  | 校准点 | 1~4 点 |
|  | 标准溶液选择 | CH、Standard 和自定义 |
| TDS | 测量范围 | 0.00 mg/L ~ 1000 g/L |
|  | 分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L; 0.01/0.1/1 g/L |
|  | 基本误差 | ±1.0% FS ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 50）℃（自动或手动） |
|  | TDS 系数 | 0.40 ~ 1.00（可调） |
| 盐度 | 测量范围 | （0.00 ~ 100）ppt |
|  | 分辨率 | 0.01/0.1 ppt |
|  | 基本误差 | ±1.0% FS ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 50）℃（自动或手动） |
|  | 盐度类型 | 线性 / NaCl / 海水 |
| 电阻率 | 测量范围 | 0.00 Ω·cm ~ 100MΩ·cm |
|  | 分辨率 | 0.1/1 Ω·cm；0.01/0.1/1KΩ·cm；0.1 MΩ·cm |
|  | 基本误差 | ±1.0% FS ±1 个字 |
|  | 温度补偿范围 | （0 ~ 50）℃（自动或手动） |
| 温度 | 测量范围 | （-10.0~110.0）℃；14.0~230 ℉ |
|  | 分辨率 | 0.1℃；0.1/1 ℉ |
|  | 基本误差 | ±0.5℃ ±1 个字 |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 2000 组 USB 数据输出 |
|  | 电源 | DC9V/600mA |
|  | 尺寸和重量 | 仪表：(360×165×400 )mm / 1.25kg |