上海三信TN150白光基本型便携浊度仪
TN150便携式浊度仪是先进的电子技术和软件设计的完美结合，符合新国标浊度计法，是性价比最高的便携式白光浊度仪。仪器设计采用散射原理，符合EPA180.1标准, 用于测量水溶液的浊度，尤其是低浊度样品溶液，如自来水、饮用水等，适合在实验室或现场使用。
产品描述
• 仪器采用 90°散射光测量，钨灯光源（简称白光），波长 400~600nm，符合 HJ 1075-2019 标准和美国 EPA180.1 标准 , 用于测量水溶液的浊度，适合在实验室或现场使用。白光浊度仪出色的低浊度测量技术，尤其适合测试自来水、饮用水等低浊度度样品溶液。
• 0~1000NTU 自动切换量程，适合自来水、饮用水、游泳池、环保和工业用水行业的浊度测量，现场检测达到实验室精度标准。
• 支持自动校准、操作导航、菜单设置、自动关机和低电压指示等智能化功能，钨丝灯光源可更换。
• 大尺寸的 TFT 彩色显示屏，图文导航，操作方便。
• 标配长效聚合物校准溶液溶液，通过 EPA 和 ASTM 认证，一年有效期，安全无毒，无需配制，使用方便。
• 连续测量模式：可连续测量 10  次显示平均值，提高测量精度，尤其适合快速沉降且测量值持续变化的样品溶液。
• 使用可充电锂电池，强劲电力可连续测量 20 多个小时
• 符合 IP67 的密封等级要求 , 适合野外和现场使用。
• 配置专用手提箱，内含校准溶液和测试瓶等全套配件，携带和使用更加方便。
装箱配套：
	校准溶液：0.0，20.0，100，400 和 800NTU


	手提箱


	TN150 仪表


	软布


	充电适配器（5V 1A）


	硅油（10 ml）


	样品瓶 ×6


	充电电缆（仪表下面）


	说明书




技术参数
	测量方法

	90°散射光测量，符合 HJ 1075-2019、EPA180.1 标准


	光源

	钨丝灯（波长 400~600nm）


	 

测量范围

	0 ~ 1000 NTU(FNU)，自动切换量程

0.01~19.99 NTU(FNU)
20.0~99.9 NTU(FNU)
100~1000 NTU(FNU)


	示值误差

	≤ ±8%


	重复性

	≤ ± 1.0%


	零点漂移

	≤ ± 0.5FS/30min


	稳定性

	≤ ± 1.0FS/30min


	分辨率

	0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU)


	校准标准

	聚合物溶液或 Formazin 溶液：0、20、100、400 和 800NTU(FNU)


	检测器

	硅光电池


	读数模式

	常规模式（按键读数）和平均读数模式


	显示屏

	TFT 彩色显示屏


	样品瓶

	Φ25×60 mm，高硼硅玻璃，带瓶盖


	样品容量

	18 ml


	电源

	3.7V 可充电锂电池


	工作条件

	温度：0~50℃；相对湿度： 30℃时 0~90%，40℃时 0~80%，50℃时 0~70%, 无冷凝


	储存条件

	仪器 : -40~60℃，校准溶液 : 5~30℃


	仪表密封等级

	IP67


	质量和认证

	ISO9001:2015 和 CE


	保质期

	仪器 2 年 ( 从购买日起算 ), 校准溶液 1 年 ( 从出厂日期起算 )


	尺寸和重量

	仪表：(90×203×80)mm / 385 g     手提箱：(310×295×110)mm / 1.5 kg
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