# 上海三信TN150白光基本型便携浊度仪

TN150便携式浊度仪是先进的电子技术和软件设计的完美结合，符合新国标浊度计法，是性价比最高的便携式白光浊度仪。仪器设计采用散射原理，符合EPA180.1标准, 用于测量水溶液的浊度，尤其是低浊度样品溶液，如自来水、饮用水等，适合在实验室或现场使用。

# 产品描述

• 仪器采用 90°散射光测量，钨灯光源（简称白光），波长 400~600nm，符合 HJ 1075-2019 标准和美国 EPA180.1 标准 , 用于测量水溶液的浊度，适合在实验室或现场使用。白光浊度仪出色的低浊度测量技术，尤其适合测试自来水、饮用水等低浊度度样品溶液。

• 0~1000NTU 自动切换量程，适合自来水、饮用水、游泳池、环保和工业用水行业的浊度测量，现场检测达到实验室精度标准。

• 支持自动校准、操作导航、菜单设置、自动关机和低电压指示等智能化功能，钨丝灯光源可更换。

• 大尺寸的 TFT 彩色显示屏，图文导航，操作方便。

• 标配长效聚合物校准溶液溶液，通过 EPA 和 ASTM 认证，一年有效期，安全无毒，无需配制，使用方便。

• 连续测量模式：可连续测量 10  次显示平均值，提高测量精度，尤其适合快速沉降且测量值持续变化的样品溶液。

• 使用可充电锂电池，强劲电力可连续测量 20 多个小时

• 符合 IP67 的密封等级要求 , 适合野外和现场使用。

• 配置专用手提箱，内含校准溶液和测试瓶等全套配件，携带和使用更加方便。

装箱配套：

校准溶液：0.0，20.0，100，400 和 800NTU

手提箱

TN150 仪表

软布

充电适配器（5V 1A）

硅油（10 ml）

样品瓶 ×6

充电电缆（仪表下面）

说明书

# 技术参数

| 测量方法 | 90°散射光测量，符合 HJ 1075-2019、EPA180.1 标准 |
| --- | --- |
| 光源 | 钨丝灯（波长 400~600nm） |
| 测量范围 | 0 ~ 1000 NTU(FNU)，自动切换量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) |
| 示值误差 | ≤ ±8% |
| 重复性 | ≤ ± 1.0% |
| 零点漂移 | ≤ ± 0.5FS/30min |
| 稳定性 | ≤ ± 1.0FS/30min |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) |
| 校准标准 | 聚合物溶液或 Formazin 溶液：0、20、100、400 和 800NTU(FNU) |
| 检测器 | 硅光电池 |
| 读数模式 | 常规模式（按键读数）和平均读数模式 |
| 显示屏 | TFT 彩色显示屏 |
| 样品瓶 | Φ25×60 mm，高硼硅玻璃，带瓶盖 |
| 样品容量 | 18 ml |
| 电源 | 3.7V 可充电锂电池 |
| 工作条件 | 温度：0~50℃；相对湿度： 30℃时 0~90%，40℃时 0~80%，50℃时 0~70%, 无冷凝 |
| 储存条件 | 仪器 : -40~60℃，校准溶液 : 5~30℃ |
| 仪表密封等级 | IP67 |
| 质量和认证 | ISO9001:2015 和 CE |
| 保质期 | 仪器 2 年 ( 从购买日起算 ), 校准溶液 1 年 ( 从出厂日期起算 ) |
| 尺寸和重量 | 仪表：(90×203×80)mm / 385 g 手提箱：(310×295×110)mm / 1.5 kg |