上海三信TN500 白光功能型便携浊度仪
TN500采用钨丝灯作为光源，采用90°散射法，符合EPA180.1标准。该仪器是为水质专业人员设计的，提供长期可靠的高精度浊度测量，具有直观的操作系统，简单的校准，以及GLP数据管理。用于测量水溶液的浊度，尤其是低浊度样品溶液，如自来水、饮用水等，适合在实验室或现场使用。
产品描述
• 仪器采用 90°散射光测量，钨灯 光源（简称白光），波长 400~600nm，符合 HJ 1075-2019 标准和美国 EPA180.1 标准 , 用于测量水溶液的浊度，适合在实验室或现场使用。白光浊度仪出色的低浊度测量技术，尤其适合测试自来水、饮用水等低浊度度样品溶液。
• 支持自动校准、操作导航、菜单设置、实时时钟显示、查看校准时间、自动关机和低电压指示等智能化功能。
• 标配长效聚合物校准溶液溶液，通过 EPA 和 ASTM 认证，一年有效期，安全无毒，无需配制，使用方便。
• 0~1000NTU 自动切换量程。
• TruRead 读数模式：可设置连续测量次数，在一个界面上显示所有测量值，生成最大值、最小值和平均值，并可储存该测量界面。可提高测量精度，尤其适合快速沉降且测量值持续变化的样品溶液。
• 零浊度误差提醒功能：仪器有零点校准功能和零点超误差提示，确保低浊度溶液的测量准确性。
• 200 组 GLP 数据储存、回显、删除，USB 信号输出。
• 大尺寸的 TFT 彩色显示屏，多语言图文导航（中文、英文、西班牙文），操作方便。
• 符合 IP67 的密封等级要求 , 适合野外和现场使用。
• 配置专用手提箱，内含校准溶液和测试瓶等全套配件，携带和使用更加方便。
技术参数
	测量方法

	90°散射光测量，符合 HJ 1075-2019、EPA180.1 标准


	光源

	钨丝灯（波长 400~600nm）


	测量范围

	0 ~ 1000 NTU(FNU)，自动切换量程0.01~19.99 NTU(FNU)

20.0~99.9 NTU(FNU)
100~1000 NTU(FNU)


	示值误差

	≤ ±6%


	重复性

	≤ ± 0.5%


	零点漂移

	≤ ± 0.5FS/30min


	稳定性

	≤ ± 0.5FS/30min


	分辨率

	0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU)


	校准标准

	聚合物溶液或 Formazin 溶液：0、20、100、400 和 800NTU(FNU)


	检测器

	硅光电池


	读数模式

	常规模式（按键读数）和 TruRead 模式


	数据记录

	200 组


	信号输出

	USB


	校准记录

	可查看校准日期和时间


	显示屏

	TFT 彩色显示屏


	样品瓶

	Φ25×60 mm，高硼硅玻璃，带瓶盖


	样品容量

	18 ml


	电源

	3.7V 可充电锂电池


	工作条件

	温度：0~50℃；相对湿度： 30℃时 0~90%，40℃时 0~80%，50℃时 0~70%, 无冷凝


	储存条件

	仪器 : -40~60℃，校准溶液 : 5~30℃。


	仪表密封等级

	IP67


	质量和认证

	ISO9001:2015 和 CE


	保质期

	仪器 2 年 ( 从购买日期起算 ), 校准溶液 1 年 ( 以出厂日期起算 )


	尺寸和重量

	仪表：(90×203×80)mm / 385 g     手提箱：(310×295×110)mm / 1.5 kg
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